紫外成像仪正样D星产品相对光谱响应说明

中科院上海技物所（2019-11-16）

光谱标定测试

（1）光谱谱段范围：指半功率点（辐射功率响应与峰值响应之比为50%）的光谱范围。

（2）光谱带宽BW（Band Width）：指半功率点（辐射功率响应与峰值响应之比为50%）对应的两波长之差。

（3）中心波长c：设1、2为半功率点对应的两个波长（12），中心波长。

（4）光谱采样间隔：根据光谱标定过程所采用的波长间隔，主要是由单色仪的细分步距大小决定。

光谱标定要求：

（a）光谱谱段范围

B1：345nm±1.5nm -365nm±1.5nm

B2：375nm±1.5nm -395nm±1.5nm

（b）光谱带宽

B1：20 nm±3.0nm

B2：20 nm±1.5nm

（c）光谱采样间隔≤1nm（带内）。

图 1 紫外B1/B2波段相对光谱响应曲线（300nm～450nm）

图 2 紫外B1/B2波段相对光谱响应曲线（300nm～1250nm）

表 1 B1波段光谱参数

| B1谱段带宽(nm) | 技术指标要求 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 前截至 | 345±1.5 | 344.16 |
| 后截至 | 365±1.5 | 365.18 |
| 中心波长 | 355±1.5 | 354.67 |
| 带宽 | 20±3 | 21.03 |

表 2 B2波段光谱参数

| B2谱段带宽(nm) | 技术指标要求 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 前截至 | 375±1.5 | 375.52 |
| 后截至 | 395±1.5 | 394.91 |
| 中心波长 | 385±1.5 | 385.22 |
| 带宽 | 20±3 | 19.40 |

光谱标定结果：详见表 1、表 2。标定时，将单色仪设置为：300nm~450nm范围内采样为0.5nm，450nm～1250nm范围内采样为2nm，测试结果满足要求。

紫外成像仪相对光谱响应数据详见配套的Excel文件。

光谱带外响应

光谱带外响应：以标准太阳为入射条件，考察[a,b]波长范围的系统光谱响应，以峰值波长为准，峰值响应归一化100%，将1%位置以下的积分能量（如a～La1& La2～b）作为分子部分，与峰值波长1%位置以上的积分能量（La1～La2）作为分母部分，得到的前者与后者比值即为光谱带外响应。其中，La1、La2为1%能量位置处对应的两个波长（La1La2）。

根据相对光谱响应函数R()由中心波长向两端延伸，找到左1%响应点对应的波长L与R，太阳常数的光谱分布为S()，则带内能量与全谱能量计算公式如（5-4-1）与（5-4-2）。

En=LRR*S()                (5-4-1)

Et=300nm1250nmR*S()                (5-4-2)

带外响应的计算公式为：

=Et-EnEt*100%                  (5-4-3)

标准太阳数据采用用户提供的《Thuillier (2003) solar spectrum》太阳光谱数据，波长范围200nm - 2397nm，间隔1nm。

光谱带外响应要求：≤5％（300nm-1250nm）。

表 3 光谱带外响应测试结果

| 技术指标要求 | 百分比 |
| --- | --- |
| B1带外响应≤5%（300nm～1250nm） | 1.20% |
| B2带外响应≤5%（300nm～1250nm） | 1.46% |

针对带外响应指标，同时还要求满足以下两点：

1）

2）

其中，1、2为半功率点对应的两个波长（12）；

Lb1、Lb2为5%能量位置处对应的两个波长（Lb1Lb2）

Lc1、Lc2为80%能量位置处对应的两个波长（Lc1Lc2）。

表 4 B1谱段光谱谱型

| 名称 | B1 | 光谱点实测值（nm） |
| --- | --- | --- |
| La1 | 1% | 336.24 |
| La2 |  | 374.76 |
| Lb1 | 5% | 338.43 |
| Lb2 |  | 370.41 |
| L1 | 50% | 344.16 |
| L2 |  | 365.18 |
| Lc1 | 80% | 346.58 |
| Lc2 |  | 363.46 |
| 技术指标要求 |  |  |
| <=30 | L1-La1 | 7.92 |
| <=30 | La2-L2 | 9.58 |
| <=15 | Lc1-Lb1 | 8.15 |
| <=15 | Lb2-Lc2 | 6.95 |

表 5 B2谱段光谱谱型

| 名称 | B2 | nm |
| --- | --- | --- |
| La1 | 1% | 369.66 |
| La2 |  | 406.87 |
| Lb1 | 5% | 372.06 |
| Lb2 |  | 401.07 |
| L1 | 50% | 375.52 |
| L2 |  | 394.91 |
| Lc1 | 80% | 377.04 |
| Lc2 |  | 392.40 |
| 技术指标要求 |  |  |
| <=30 | L1-La1 | 5.86 |
| <=30 | La2-L2 | 11.96 |
| <=15 | Lc1-Lb1 | 4.98 |
| <=15 | Lb2-Lc2 | 8.67 |

测试结果见表 4、表 5，满足任务书技术指标要求。

附件：

图 3 紫外成像仪B1波段5个模块相对光谱响应

表 6紫外成像仪B1波段5个模块相对光谱响应参数

|  | 前截至 | 后截至 | 带宽 | 中心波长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 344.36 | 365.07 | 20.71 | 354.72 |
| M2 | 344.01 | 365.68 | 21.67 | 354.84 |
| M3 | 343.53 | 365.25 | 21.72 | 354.39 |
| M4 | 344.42 | 365.13 | 20.71 | 354.78 |
| M5 | 344.44 | 364.72 | 20.28 | 354.58 |
| 五模块平均（系统B1） | 344.15 | 365.17 | 21.02 | 354.66 |

图 4紫外成像仪B2波段5个模块相对光谱响应

表 7紫外成像仪B2波段5个模块相对光谱响应参数

|  | 前截至 | 后截至 | 带宽 | 中心波长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 375.50 | 394.96 | 19.47 | 385.23 |
| M2 | 375.22 | 394.90 | 19.68 | 385.06 |
| M3 | 375.68 | 395.14 | 19.46 | 385.41 |
| M4 | 375.27 | 394.27 | 19.01 | 384.77 |
| M5 | 375.97 | 395.33 | 19.36 | 385.65 |
| 五模块平均（系统B2） | 375.53 | 394.92 | 19.40 | 385.22 |